## Spesifikasjoner
K914.01 Hanskebokser Spesifikasjoner
Statsbygg Art. nr. | Statsbygg artikkelnavn | Hovedbruksområde
A1 | Hanskeboks inert, 2 armer | Organisk/metallorganisk syntese; elektrokjemisk karakterisering
B1 | Hanskeboks inert, 3 armer | Metallorganisk syntese, syntese av nanopartikler og arbeid opp mot Schlenklinje; syntese og elektrokjemi; Arbeid med polymerer hvor kontroll av renhet på organisk damp er viktig.
C1 | Hanskeboks inert, 4 armer, streng temperaturkontroll | Krystallisering og karakterisering av peptider (hvor kontroll på arbeidstemperatur særskilt viktig)
C2 | Hanskeboks inert, 4 armer | Flerbruk (inkl kurs i metallorganisk kjemi og batterier); ren kjemi og metaller.
C3 | Hanskeboks inert, 4 armer ("venstremodell" med venstresidige antekamre) | Chalkogenider og faststoffsyntese

## K914.01 Hanskebokser
Kravspesifikasjon |  |  | Dato: | xx.xx.xx
Anbud. K914.01 - Hanskebokser |  | NB! Besvarelsen skal leveres i excel-format.
| Beskrivelse av utstyret som skal anskaffes med overordnet redegjørelse for funksjonsområde: | Krav-type:
| Enkeltsidige hanskebokser med 2, 3 eller 4 armer som leverer kontrollert inert arbeidsatmosfære med H2O og O2-nivåer <1 ppm. Hanskeboksene skal benyttes til ulike forsknings- og undervisningsformål, som eksemplifisert i fanen Spesifikasjoner. Hanskeboksene skal benyttes med argon som arbeidsgass, og skal leveres med et filtreringssystem for regenerering med Harmix 5. | A=Skal krav B=Svar/ redegjørelse som vil bli evaluert | Navn på leverandør:
|  |  | Krav oppfylles: Ja/Nei | Tilbyder SKAL besvare alle spørsmål i kravspesifikasjonen i denne kolonnen. Besvarelsen kan utdypes ytterligere ved henvisning til vedlegg. Side og avsnitt. (Angivelse av kun Ja/Nei vil normalt ikke bli akseptert, det skal begrunnes i kolonne E).
1.0 | Funksjonelle og tekniske krav |  | Ja/Nei | Besvarelse
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, forskrifter, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Dokumentasjon vedlegges. | A
1.2 | Det skal leveres enkeltsidige inerte hanskebokser med digitalt kontrollpanel som spesifisert i fanen Spesifikasjoner og Vedlegg 2.1 Prisskjema. Utstyret leveres komplett, ferdig installert, kalibrert, testet og klart til bruk. | A
1.3 | Hanskeboksene skal leveres med brannresistent materialkvalitet. | A
1.4 | Utstyret skal kunne generere og opprettholde en kontrollert arbeidsatmosfære i kammeret med nivåer av H2O og O2 <1 ppm, respektivt, under overtrykk. | A
1.5 | Lavest mulige nivåer av H2O og O2 <1 ppm vektlegges sterkt. Oppgi hvor lave nivåer som kan oppnås. | B
1.6 | Utstyret skal benyttes med argon som arbeidsgass og Harmix 5 som regenereringsgass, og være utstyrt med sensorer for nivåer av H2O og O2. | A
1.7 | Utstyret skal leveres med mulighet for temperaturkontrollert arbeidsatmosfære i kammeret uten bruk av løsninger som krever tilkobling til byvann (forbruksvann). Dette er et absolutt krav, og skal være inkludert i tilbudet. | A
1.8 | Beskriv løsning for temperaturkontrollert arbeidsatmosfære i kammeret, inklusiv forventede oppnåelige temperaturer ved plassering i romtemperatur. Løsning som i størst mulig grad ivaretar temperatur som ikke overskrider + 4 °C (for art. nr. C1 konstant innenfor ± 1 °C, med mulighet for å senke denne til noe under 20 °C) ved normal bruk vektlegges sterkt. Ved mer enn én mulig løsning skal leverandørens anbefalte løsning være inkludert i tilbudet, og eventuelle tilgjengelige alternativer prissettes i Vedlegg 2.1 Prisskjema, tilleggsutstyr. Eventuelt teknisk grensesnitt mot bygg for å oppnå funksjonalitet oppgis i Vedlegg 3.1 Tekniske spesifikasjoner og krav. | B
1.9 | Hanskeboksene skal leveres med mulighet for HEPA-filtrering av sirkulasjonsluften. Beskriv løsning. | A
1.10 | Utstyret skal leveres med et stort og et lite antekammer. Videre gjelder følgende: -Stort antekammer: Ø=390; L=600, skyvbart trau, styring via kontrollpanel; mål er ca mål -Lite antekammer: Ø=150; L=400, full manuell styring; mål er ca mål -Antekamre skal plasseres på hanskeboksens høyre side (for art. nr C3 skal antekamre plasseres på venstre side). | A
1.11 | Beskriv dimensjoner og teknisk grensesnitt for tilbudt utstyr, inklusiv tilleggsutstyr, i vedlegg 3.1. Tekniske spesifikasjoner og krav. Ved behov skal tilbyder legge til kolonner/rader for relevant informasjon som ikke er etterspurt. Se også vedlegg 3.2 Grensesnitt K914.01 for mer informasjon om grensesnitt mot leveranser fra tekniske entrepriser. | A
1.12 | Mest mulig plasseffektivt utstyr foretrekkes. Forholdet mellom oppgitte ytre dimensjoner og indre arbeidsmål i kammeret (som oppgitt i Vedlegg 3.1) vil evalueres. | B
1.13 | Oppgi eventuelle muligheter for plassering av sensorer på toppen av boksen, konsekvens for utstyrets ytre dimensjoner (LxBxH), samt eventuell mulighet for å plassere hanskeboksen nærmere vegg i bakkant. | A
1.14 | For alle artikler skal følgende bestykning være mulig og inngå i tilbudet: -1 stk 230 V strømuttak i kammeret -Gjennomføringer: a) minimum fem gasser (rustfritt stål) b) 4 stk KF40-porter (for art. C3 skal det være mulig med 8 stk) c) 2 stk BNC/4pin/dobbeltside d) 1 stk 9-pin power cord e) 6 stk bananplugg f) 1 stk vakuumrør (Ø= minimum 1/4¨ eller mer) g) 1 stk RS232 (DIN9) h) 2 stk USB 3.0 i) 1 stk RJ45 j) 1 stk optisk fiber -Løsemiddelfelle med høy kapasitet -Løsemiddelsensor (VOC) -Fryser som kan holde rundt -18 °C -Fryser som kan holde rundt -35 °C eller bedre -Akustisk skjerming av pumpe -Kjølefelle for flytende nitrogen -Scrollpumpe i stedet for vakuumpumpe -Løsning for digitalt mikroskop Alt overnevnte, samt øvrig relevant tilleggsutstyr/-valg skal tilbys og prises i Vedlegg 2.1 Prisskjema. Prisene skal oppgis som enhetspriser. Oppgi maksimalt antall mulige av de enkelte uttak/-gjennomføringer, samt eventuelle bestykninger som ikke er kombinerbare. Muligheter for ekstra uttak/gjennomføringer utover overnevnte antall prissettes i Vedlegg 2.1 Prisskjema, tilleggsutstyr. | A
1.15 | Vakuumpumpe må tåle hyppig start og stopp. Oppgi spesifikasjoner for tilbudte pumper. | A
1.16 | Det foretrekkes enkelt brukergrensesnitt. Beskriv prosedyre for bruk av hanskeboksen, hva som styres via kontrollpanel, samt hvordan sluse gjenstander inn og ut av hanskeboksen. Beskriv kontrollpanelets visuelle utforming, herunder knapper, display og språk, samt hvordan alarmer synliggjøres for bruker. Inkluder eventuelle øvrige funksjonaliteter. | B
1.17 | Hanskeboksene skal leveres med LED-belysning i arbeidsområdet som skal kunne skrus av og på av bruker. | A
1.18 | Oppgi muligheter for automatisk eller manuell stand-by funksjon som reduserer strømforbruket. Dersom løsningen innebærer automatisk stenging av sirkulasjonsviften må dette kunne overstyres. Beskriv muligheter og eventuelle begrensninger. | A
1.19 | Utstyret må leveres med minimum 3 meter tilkoblingsledning og støpsel etter norsk standard av hensyn til byggets infrastruktur. Ved mulighet for lengre ledning skal dette spesifiseres i Vedlegg 2.1 Prisskjema Tilleggsutstyr. | A
1.20 | Utstyret må kunne inntransportes i rom via dør med lysåpning 1000 mm. | A
2.0 | Opplæring |  | Ja/Nei | Besvarelse
2.1 | Superbrukeropplæring for 2-4 personer skal være inkludert i tilbudet. Opplæringen skal sikre forsvarlig, trygg og riktig bruk av utstyret, og sikre at superbruker er kvalifisert til å rette enkle mekaniske/tekniske feil, vedlikehold og rengjøring, samt utføre god førstelinjefeilsøking. Opplæringen skal kunne gjennomføres på norsk/skandinavisk, alternativt engelsk, etter oppdragsgivers behov. | A
2.2 | Opplæringsmateriell på norsk/skandinavisk og engelsk språk skal tilgjengeliggjøres til bruk for internopplæring hos oppdragsgiver, og skal være inkludert i tilbudet. Dette kan gjerne være e-læring. | A
2.3 | For å redusere kostnader tilknyttet feilsøking og enkle reparasjoner er det ønskelig med en mer avansert opplæring for enkelte superbrukere. Beskriv hva som kan tilbys, samt hvilke ekstra muligheter det gir superbrukere for feilsøking og reparasjoner utover "standard" superbrukeropplæring. | A
3.0 | Service, drift og vedlikehold |  | Ja/Nei | Besvarelse
3.1 | Følgende service- og vedlikeholdsavtaler ønskes prissatt i vedlegg 2.1 Prisskjema: Forebyggende vedlikeholdavtale som inkluderer: - Reise, diett, deler og materiell. Oppgi innhold og frekvens for servicebesøk. Fulldekkende vedlikeholdsavtale som inkluderer: - Forebyggende vedlikehold, tilsvarende over - Akuttservice med reise, diett, deler og materiell | A
3.2 | Oppgi oppmøtepris og timepris for servicetilkalling uten vedlikeholdsavtale i Vedlegg 2.1 Prisskjema. | A
3.3 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende "Fulldekkende vedlikeholdsavtale". Siste service skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 1 års garantiperiode bety gjennomføring av ett servicebesøk dersom produsenten har anbefalt årlig service." Ved garantitidens utløp skal levert utstyr ha siste oppdaterte versjon av programvare; det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette. | A
3.4 | Tilbyder skal i normal arbeidstid (hverdager kl 08:00-16:00), og hele utstyrets forventede levetid, yte kostnadsfri teknisk support per telefon ("telefonsupport"). | A
3.5 | Enkelt brukervedlikehold vektlegges. Beskriv anbefalt brukervedlikehold, prosedyrer, frekvens og anbefalte rengjøringsmidler. Oppi også om det er noen rengjøringsmidler som ikke anbefales/frarådes. | B
3.6 | Det vektlegges at bruker selv kan utføre service på sensorer, samt lang levetid på disse. Oppgi muligheter og eventuelle begrensninger/forbehold, samt forventet levetid ved normal bruk. | B
3.7 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
3.8 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B
3.9 | Det er ønskelig med kort leveringstid på reservedeler. Oppgi forventet leveringstid fra bestillingstidspunkt og eventuelle ulike lagerlokasjoner. | B
3.10 | Alle obligatoriske oppdateringer, som f.eks. sikkerhetsmeldinger/sikkerhetsoppdateringer, og oppgraderinger av hardware, mellomvare og instrumentstyringssytem, skal være kostnadsfrie for kunde i hele utstyrets levetid. Dette inkluderer eventuelle reise-, diett- og installasjonskostnader. | A
4.0 | Dokumentasjon
4.1 | Følgende dokumentasjon skal medfølge (elektronisk) ved levering av utstyret: - Brukermanualer (norsk- og engelskspråklige) - Servicemanualer - Komplett reservedelsliste - Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity). - Sikkerhetsdatablad Eventuelle nye versjoner av disse innenfor utstyrets forventede levetid skal tilgjengeliggjøres oppdragsgiver uten ytterligere omkostninger. Én kortfattet bruksanvisning på norsk og engelsk skal følge hver utstyrsenhet, elektronisk. | A