## 1. Veiledning for utfyllelse
KRAVSPESIFIKASJON
Prosjekt 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr
Delkontrakt 2: K922.02.02 Kjøleskap laboratorium med avsug
Leverandør:
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE
Merk at det er flere faner for utfylling.
Kolonner og linjer i arket skal ikke slettes.
Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg. Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidenummer oppgis.
Minstekrav (A-krav) er ikke relatert til et tildelingskriterium. Manglende oppfyllelse av minstekrav kan medføre avvisning, jf. Tilbudsinvitasjonen.
Evalueringskrav (B-krav) er relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av evaluerinskrav vil ligge til grunn for oppdragsgivers evaluering og kravsetting. Evalueringskrav er forkortet til B1, B2 eller B3 i kolonne for type krav. Forkortelsen indikerer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. Evalueringskrav merket B3 vektes høyest, mens evalueringskravet merket B1 vil ha lavest vekt.
Informasjonskrav (I-krav) er krav som ikke vil være gjenstod for evaluering, men som oppdragsgiver skal ha informasjon om.
| Valuta: | Lisens:
| NOK | Systemlisens
| SEK | Brukerlisens
| DKK | Utstyrslistens
| EUR | Analyselisens
| USD | Annet
GBP

## 2. Kravspesifikasjon
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
KVALITET OG FUNKSJONALITET
A-krav = skal-krav B-krav = evalueringskrav I-krav = informasjonskrav
1.1 | Utstyret skal være CE (Declaration of conformity) merket iht. aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. | A | Vedlegg dokumentasjon
1.2 | Utstyret skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use). Oppbevaring av kjemikalier som kan avgi gasser o.l, og krever oppbevaring i ventilerte kjøleskap / kjemikalieskap, med kjøling. | A
1.3 | Det er svært begrenset plass der kjøleskapene skal plasseres. Det er derfor et absolutt krav til ytre mål, som ikke må overskride: Bredde 60 cm, dybde 65 cm og høyde 230 cm | A
1.4 | Fane 3. Tekniske spesifikasjoner skal fylles ut. | A
1.5 | Oppgi estimert leveringstid fra bestilling mottas fra kunde til utstyret er levert. | A
1.6 | Følgende dokumentasjon skal medfølge (elektronisk) ved levering av utstyret: - Brukermanualer - Komplett reservedelsliste - Sikkerhetsdatablad | A
1.7 | Åpning av kjøleskap må kunne skje enkelt med en hånd. Kjøleskapet må ikke flytte på seg eller velte som følge av åpning av dør. | A
Artikkel: | Krav til utstyret
075.02.022 | Kjøleskap laboratorium med avsug
1.8 | Kjøleskapet skal være ATEX godkjent | A
1.9 | Dør må kunne hengsles begge veier. (Hengsling legges inn i bestillingen) | A
1.10 | Kjøleskapet skal tilkobles ventilasjon iht. vedlegg: 12.0 - 075.02.022 Kjøleskap, med avtrekk_Tilkobling til ventilasjon | A
1.11 | Utstyret skal tilbys og innredes med hyller som beskrevet i vedlegg 3.0 B Prisskjema. Hyller skal være flate (ikke gitter-/trådhyller) for stødig oppbevaring. | A
1.12 | Komplett innredningssortiment oppgis og prises i vedlegg 3.0 B Prisskjema, fane 4.Tilvalg | A
1.13 | Kjøleskapet skal leveres med automatisk avriming. | A
1.14 | Avrimingen av skapet må ikke føre til at temperaturen i skapet øker mer enn 2 grader C. | A
1.15 | Kjøleskapet må ha lokal alarm for åpen dør og for høy temperatur. | A
1.16 | Skapet må ha digitalt display som viser temperatur. Ved strømbrudd bør programmerte innstillinger gjenopprettes. | A
075.02.022:1 | Kjøleskap laboratorium med avsug, låsbart
1.17 | Kjøleskapet skal være ATEX godkjent | A
1.18 | Dør må kunne hengsles begge veier. (Hengsling legges inn i bestillingen) | A
1.19 | Kjøleskapet skal tilkobles ventilasjon iht. vedlegg: 12.0 - 075.02.022 Kjøleskap, med avtrekk_Tilkobling til ventilasjon | A
1.20 | Utstyret skal tilbys og innredes med hyller som beskrevet i vedlegg 3.0 B Prisskjema. Hyller skal være flate (ikke gitter-/trådhyller) for stødig oppbevaring. | A
1.21 | Dør må kunne låses. Det foretrekkes at kjøleskapet tilbys med elektronisk lås som kan låses med bruk av kode. | B
1.22 | Komplett innredningssortiment oppgis og prises i vedlegg 3.0 B Prisskjema, fane 4.Tilvalg | A
1.23 | Kjøleskapet skal leveres med automatisk avriming. | A
1.24 | Avrimingen av skapet må ikke føre til at temperaturen i skapet øker mer enn 2 grader C. | A
1.25 | Kjøleskapet må ha lokal alarm for åpen dør og for høy temperatur. | A
1.26 | Skapet må ha digitalt display som viser temperatur. Ved strømbrudd bør programmerte innstillinger gjenopprettes. | A
Krav til opplæring
1.27 | Det skal tilbys nødvendig superbrukeropplæring for ca. 5-7 brukere. Opplæringen skal gjennomføres etter avtale. Opplæringen skal sikre forsvarlig, trygg og riktig bruk av utstyret. Tilbyder må påregne at opplæring vil finne sted etter overtakelse. Beskriv omfang og innhold. | A
Krav til hygiene/renhold
1.28 | Dersom det er desinfeksjon- eller rengjøringsmidler/-metoder som ikke kan benyttes ved rengjøring av utstyret skal dette beskrives sammen med en begrunnelse for hvorfor midlene er uegnede. | I
1.29 | Beskriv anbefalt(e) prosedyre(r) for rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av tilbudt utstyr. | A
Krav til IKT
1.30 | Alle obligatoriske program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service. Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare. | A
SERVICE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Krav til servicetjenester
1.31 | Tilbyder skal oppi priser på følgende i vedlegg 3.0 Prisskjema: -Oppmøtepris, prisen skal inkludere alle utgifter og tidsbruk pr. reise t/r servicestedet -Timepris ved utførsel av servicetjenester, dekker medgått tid hos oppdragsgiver eller leverandør | A
Krav til vedlikeholdsavtaler
1.32 | Det skal tilbys opsjon på periodisk vedlikeholdsavtale. Vedlikeholdsavtalen skal inkluderer: - Periodisk vedlikehold i henhold til produsentens spesifikasjoner, inkludert alle slitedeler/servicekit/komponenter/batterier som produsenten anbefaler å bytte i forbindelse med vedlikeholdet, samt reise, diett og materiell. -Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport), leveres oppdragsgiver innen 5 virkedager Om annet ikke er avtalt skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale det nøyaktige tidspunktet for utførelsen av ytelsen med oppdragsgiver. Avtalen prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
Krav til service og vedlikehold
1.33 | Kort leveringstid på reservedeler er en fordel. Tilbyder bes beskrive hvor reservedelslagere er lokalisert og forventet leveringstid fra bestilling til leveranse hos oppdragsgiver. Leveringstid skal oppgis i kalendertimer/-dager. | B
1.34 | Det skal tilbys kostnadsfri kundestøtte per telefon innenfor ordinær arbeidstid (hverdager kl. 08:00-16:00). Kvalifisert teknisk personell skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Kommunikasjon med kundestøtte skal gjennomføres på et skandinavisk språk eller engelsk. Kostnadsfri kundestøtte skal tilbys til utstyret har end of service. | A
1.35 | Kort responstid er en fordel. Oppgi responstid for kvalifisert teknisk personell ved behov for teknisk bistand innenfor ordinær arbeidstid (hverdager kl. 08:00-16:00) Responstid skal oppgis i timer, og defineres som tiden fra oppdragsgiver melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell tar kontakt for å starte feilsøking per telefon e.l. | B
1.36 | Tilbyders serviceorganisasjon bør ha rask responstid ved akutte feil. Oppgi maksimal oppmøtetid ved behov for akuttservice etter mottatt feilmelding innenfor ordinær arbeidstid for: - Vedlikeholdsavtale : Periodisk vedlikehold - Ved tilkalling uten inngått vedlikeholdsavtale Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. | B
1.37 | Gi en kort beskrivelse av prosedyren for gjennomføring av preventivt vedlikehold etter produsentens anvisning. Protokoller for gjennomføring av preventivt vedlikehold, samt informasjon om frekvens og forventet tidsbruk skal vedlegges | A
1.38 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende vedlikeholdsavtale , periodisk vedlikehold. Periodisk vedlikehold skal gjennomføres i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste periodiske vedlikeholdet skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 1 års garantiperiode bety gjennomføring av 1 periodisk vedlikehold dersom produsenten har anbefalt årlig vedlikehold. | A
1.39 | Ved behov for utstyrsspesifikt spesialutstyr, kalibreringsverktøy, programvare, passord, servicenøkkel, eller tilsvarende, for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner skal dette gjøre redes for og prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
1.40 | Beskriv hvilke deler som forventes byttes i utstyrets forventet levetid, og frekvens på byttet. F.eks. lyskilder, bevegelige deler, kompressor, annet? | A
1.41 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
1.42 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B

## 3. Tekniske spesifikasjoner
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Akustisk støy: (dB (A)) | Varmeavgivelse: Standby / drift (kW) | Krav til rommet: Temperatur (oC inkl peak-to-peak grenser) Luftfuktighet min/maks (% rH) | Strømforsyning: (stikkontakt, fast tilkobling, oppgi evt. strømkabellengde) Effektbehov (kW) Spenning (V) Strømstyrke (A) Krever separat kurs Krever separat jording | Spesielle krav til strømforsyning: Nødstrøm UPS | Datauttak posisjon og kabelføringsvei: Nettverkstilkobling (type tilkobling) Annen tilkobling Evt. krav til max kabellengde | Annet:
075.02.022 | Kjøleskap laboratorium med avsug
075.02.022:1 | Kjøleskap laboratorium med avsug, låsbart